[image: ][image: ]



[image: ]


Электронный датчик точки росы серии F113C
Описание и инструкция по эксплуатации
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Безопасность
Производитель разработал данное оборудование таким образом, чтобы оно было безопасным при выполнении процедур, описанных в этом руководстве. Данное оборудование запрещено использовать не по назначению. Не применяйте значения, превышающие указанные максимальные значения.
Данное руководство содержит инструкции по эксплуатации и правила техники безопасности, которые необходимо соблюдать для обеспечения безопасности работы и сохранности прибора. Правила техники безопасности содержат предупреждения и предостережения, предназначенные для защиты пользователя от травм и оборудования от повреждений. Все действия, описанные в данном руководстве, должны выполняться квалифицированными специалистами, имеющими техническую подготовку.
Электробезопасность
Данный прибор полностью безопасен при использовании с принадлежностями и аксессуарами, поставляемыми производителем.
Безопасность при работе с высоким давлением
ЗАПРЕЩЕНО применять к прибору давление, превышающее допустимое рабочее давление. Указанное допустимое рабочее давление составляет 5 МПа (50 бар изб.). См.  основные технические характеристики.
Токсичные вещества
При производстве данного прибора использовалось минимальное количество опасных веществ. Во время обычной эксплуатации пользователь не подвержен риску контакта с опасными веществами, которые могли быть использованы при производстве прибора. Однако во время технического обслуживания и утилизации отдельных частей прибора следует проявлять осторожность.
Ремонт и обслуживание
Техническое обслуживание прибора должно выполняться только производителем или аккредитованным сервисным представителем. 
Калибровка
Рекомендуемый интервал калибровки для данного прибора составляет 12 месяцев, если прибор не требуется использовать в критической для функциональности или загрязненной среде. В данном случае интервал калибровки следует сократить в соответствии с условиями использования. Для выполнения повторной калибровки прибор необходимо вернуть производителю или одному из аккредитованных сервисных представителей.
Соответствие нормам безопасности
Данный продукт отвечает основным требованиям безопасности соответствующих стандартов и директив. Дополнительные сведения о применимых стандартах см. в  основных технических характеристиках.
Краткое описание
Датчик точки росы F113C произведен, проверен и откалиброван в соответствии с
самыми высокими стандартами, он поставляется в идеальном рабочем состоянии, готовым
к установке для выполнения измерений в газе. Прецизионная конструкция датчика компенсирует дрейф, вызванный температурой, загрязнением и старением, обеспечивая долговременные, надежные и высокоточные измерения. Инновационный алгоритм температурной компенсации и многоточечная калибровка температурной компенсации значительно уменьшают температурный дрейф датчика и обеспечивают высокую точность измерений в широком диапазоне температур.

 Функции

Датчик точки росы F113C — это передатчик непрерывного действия, работающий в
диапазоне 4–20 мА и в режиме реального времени, служащий для измерения содержания
влаги в воздухе, а также других некоррозионных газах. 

Основные функции прибора.
· Произведен по технологии датчиков на основе полимерной пленки
· Точность до ±2 °Ctd с калибровкой по точкам росы до 9 точек и многоточечной температурной компенсацией
· Класс защиты IP65
· Сверхбыстрый отклик
· Превосходная и продолжительная стабильность
· Инновационная технология защиты от конденсата, частиц, масла и большинства
                химических веществ
· Высокая устойчивость к электрическим помехам
· Комплексные функции настройки датчика, передачи данных, обновления программного обеспечения и обслуживания через стандартный интерфейс RS485
                и мощное сервисное программное обеспечение



Основные технические характеристики
	Рабочие параметры

	Диапазон измерений (точка росы)
	-80 … +20 °Ctd

	Точность (точка росы)
	±2 °Ctd (стандарт)

	Диапазон измерений (температура)
	-40 … +100 °C

	Точность(температура)
	±0.3 °Ctd（стандарт）

	Время отклика: 63% [90%]，20 °C，1 бар (изб.)，4 л/мин
	-50 -> +20 °Ctd - 20 сек [40 сек]
+20 -> -50 °Ctd - 1 мин [3 мин]

	Электрические характеристики 

	Напряжение (Нормальный режим измерения)
	10…30V/30mA + 4-20mA выход

	Аналоговый выход (настраиваемый)
	4…20 mA (с 3-жильным подключением)

	Аналоговое разрешение
	0.002 mA

	Сопротивление нагрузки
	Макс. 500 Ом

	Цифровой выход
	Modbus RTU (RS485)

	Разъем
	М8 (5- полюсной)

	Условия эксплуатации

	Рабочая температура
	-30 … +70 °C

	Температура хранения
	-40 … +80 °C

	Относительная влажность
	0 … 95 %RH

	Номинальное давление
	0 … 5 MПа

	Расход потока
	>1 л/мин.

	Дополнительная информация

	Присоединительный размер
	ISO G 1/2” резьбовое

	Защита от загрязнений
	IP65

	Материал корпуса
	Нержавеющая сталь

	Защита датчика
	Фильтр из спеченной нержавеющей стали 40-50 um

	Электромагнитная совместимость (EMC)
	Согласно IEC 61326-1
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Установка датчика и варианты установки
Перед установкой датчика открутите и извлеките пластмассовую крышку и сохраните ее для использования в будущем. Перед установкой постарайтесь предотвратить возможность любого загрязнения датчика (держитесь только за основной корпус датчика, избегая контакта с защитой датчика).
 Датчик F113C можно установить в проточный пробозаборный блок (опция) или вставить напрямую в трубу или канал. Датчик предназначен для работы при давлении до 5 МПа (50 бар изб.) если он оснащен уплотнителем, входящим в комплект поставки. 
Рекомендуемая скорость потока газа, когда прибор установлен в дополнительный пробозаборный блок, составляет от 1 до 5 л/мин. Однако при прямом подключении поток газа может быть как статическим, так и до 10 м/с.
 ПРИМЕЧАНИЕ. Установите уплотнитель на крепежную резьбу и установите ее в пробоотборное местоположение вручную, используя только плоские поверхности гаечного ключа. Во время установки датчика НЕ беритесь руками за крышку датчика и не откручивайте ее. 
Завершив установку, с помощью гаечного ключа плотно закрепите до полного сжатия уплотнителя.
[bookmark: _Hlk203128732]Вариант установки 1 (через пробозаборный блок)
Монтаж через пробозаборный блок рекомендуется проводить в следующих ситуациях:
А. Риск попадания воды на датчик; 
В. Высокая температура сжатого воздуха; 
С. Необходимость установки или снятия измерительных приборов в рабочем состоянии под давлением.
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Вариант установки 2 (напрямую в трубопровод)
Монтаж напрямую в трубопровод рекомендуется проводить в следующих ситуациях:
А. Газ из трубопровода не может быть выведен напрямую (например, опасные газы или
дорогие технологические газы);
В. Для исключения потерь газа в процессе измерения; 
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Эксплуатация
Работать с прибором очень просто. Для этого соблюдайте следующие рекомендации. Рекомендации, касающиеся отбора проб:
 Убедитесь, что образец является пробой исследуемого газа: Точка отбора образца должна быть максимально близка к критической точке измерения. Кроме того, никогда не берите образец из нижней части трубы, поскольку в сенсорный элемент могут попасть осевшие жидкости. 
Минимизируйте мертвое пространство в пробоотборных линиях: Мертвое пространство приводит к появлению точек захвата влаги, увеличивая время реакции системы и количество ошибок измерения. В результате этого захваченная влага попадает в проходящий анализируемый газ, что приводит к повышению парциального давления пара. 
Удалите все твердые примеси и маслянистые вещества из пробы газа: Твердые частицы, движущиеся с большой скоростью, могут повредить сенсорный элемент, а при низкой скорости они могут заблокировать сенсорный элемент и снизить скорость реакции. Если в пробе газа присутствуют такие примеси, как остатки адсорбента осушителя, отложения со стенок труб или ржавчина, в качестве минимального уровня защиты используйте встроенный фильтр. 
Используйте для измерений трубы и арматуру высокого качества: 
по возможности использовать трубы и арматуру из нержавеющей стали. Это особенно важно при низких температурах точки росы, поскольку другие материалы имеют гигроскопические характеристики и адсорбируют влагу на стенках труб. Это приводит к снижению скорости реакции, а в крайних случаях — к получению ложных показаний. В качестве временного решения или там, где использовать трубы из нержавеющей стали не практично, используйте толстостенные трубы из высококачественного ПТФЭ. 
Устанавливайте датчик подальше от источников тепла:
 Настоятельно рекомендуется располагать датчик подальше от любого источника тепла, чтобы избежать адсорбции и десорбции.

Обслуживание
Калибровка 
Техническое обслуживание датчика серии F113C ограничивается регулярной калибровкой с помощью проверки датчика образцами газа с известным содержанием влаги, чтобы подтвердить сохранение указанной точности. Периодичность калибровки 1 раз в 12 месяцев или в зависимости от тяжести условий эксплуатации. 
Замена защиты датчика
 Датчик оснащен защитой из ПЭВП белого цвета (стандартно) или защитой из нержавеющей стали. Процедура замены аналогична для обоих типов. Защита из ПЭВП Защита из ПЭВП обеспечивает уровень защиты в < 10 мкм для датчика точки росы. Эта защита предназначена для определения наличия загрязнений, а также указывает на необходимость замены защиты, если ее поверхность обесцветилась. Будьте осторожны при замене защиты и держитесь только за нижнюю часть защиты. 
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Защита из нержавеющей стали
 Защита из нержавеющей стали обеспечивает уровень защиты в < 40~50um для датчика точки росы. Эта защита предназначена для определения наличия загрязнений, а также указывает на необходимость замены защиты, если ее поверхность обесцветилась. Будьте осторожны при замене защиты и держитесь только за нижнюю часть защиты. Сменные защитные детали (SSG) можно приобрести в компании Брестор.
[image: ]Сертификат о калибровке
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CALIBRATION CERTIFICATE

Instrument Fitac

Series number 1244701130089

Calibration date 2024 Nov 23

CALIBRATION RESULTS:

Description Unifs  Referencevalue  Measured value Evaluation

Dewpomt  oa s 1003 T Passed
010 012 Passed
088 10,00 Passed
2000 2014 Passed
2081 018 Passad
4007 4026 Passed
4953 5007 Passod
075 p Passed
7000 70290 Passed
7017 7023 Passod

Temperature c 450 456 Passod
257 2460 Passed
3461 a1 Passed

EQUIPMENT USED IN CALIBRATION:

Type Serial number Uncertainty

MBW 373LX 16-0431 o 0.1°C

PTI00 0170504170 w01°c

P3000 18083000790 0012 bar_

Amblent condition: - Humidy 30...60 %RH / Temperature 20..26 G/ Pressure 1016220 hPa  Fow 2.4 Uimin
Modbus RTU setting:  Acdress: 1/ Baucrate: 9600/ Framing,Pariy.Stop bit. 5, None,

o oo nstmons was calbatd by compar the dewpeint ufput o MBI 373 LX dewpoit o n e i nstments Humity
ot Laboratry.Tho cataton i ccording o Pl worin stadardandaceabity chi ordow Pt e andpressure

caltrations
Checked By ?ﬁ
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